TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

| R.B. | 16-slajsni sistem za kompjuterizovanu tomografiju sa dodatnom opremom |
| --- | --- |
| 1 | PACIJENT STO |
| 1.1. | Opseg skeniranja u longitudinalnom pravcu, minimalno 140 cm (tolerancija +/-3 cm) |
| 1.2. | Maksimalno opterećenje pacijent stola, najmanje 200kg |
| 1.3. | Opseg pomeranja stola u vertikalnom pravcu od 430 - 960 mm ili više |
| 1.4. | Najveća brzina longitudinalnog kretanja pacijent stola minimalno 100 mm/s |
| 1.5. | Dodatna radna površina u vidu oslonca za ruku koja može biti postavljena sa bilo koje strane pacijent stola, ili “odgovarajuće” |
| 1.6. | Držač za glavu pacijenta |
| 2 | GENERATOR |
| 2.1. | Snaga generatora: min. 55 kW |
| 2.2. | Opseg kV: 70-140 kV ili više |
| 2.3 | Nominalni opseg mA: 10-230 mA ili više |
| 3 | GENTRI |
| 3.1. | Mehanički ili digitalni tilt gentrija |
| 3.2. | Otvor gentrija, minimalno 650 mm |
| 4. | RTG CEV |
| 4.1. | Pravi (nominalni) toplotni kapacitet anode cevi (ne efektivni), najmanje 3.5 MHU |
| 4.2. | Najveća brzina rotiranja anode: min. 3000 obrtaja u minuti |
| 4.3. | Cev sa najmanje 2 fokusa |
| 4.4. | Veličina manjeg fokusa maksimalno 0,4x0,7, veličina većeg fokusa minimalno 0,6x1,3 |
| 4.5. | Najduže vreme spiralnog skeniranja minimalno 100s |
| 5. | DETEKTOR |
| 5.1. | Broj detektorskih elemenata u jednom redu minimalno 720 |
| 5.2. | Broj dijagnostičkih slojeva po rotaciji minimalno 16 |
| 5.3. | Najkraće vreme skeniranja rotacije od 360°, maksimalno 0,7 sekundi (tolerancija +/- 0,5s) |
| 5.4. | Vidno polje (FOV), najmanje 450 mm |
| 5.5. | Broj detektorskih redova, najmanje. 16 |
| 5.6. | Mogućnost izbora različitih veličina prečnika skeniranja |
| 5.7. | Najmanja debljina slajsa, maksimalno 0,75 mm (tolerancija +/- 0,5mm) |
| 6. | OPERATERSKA KONZOLA SA OSNOVNIM APLIKACIJAMA |
| 6.1. | Proizvođački validiran PC računar sa odgovarajućim monitorom |
| 6.2. | Kapacitet diska: najmanje 750.000 slika, u matrici 512 x 512 |
| 6.3. | DICOM Print, DICOM Store, DICOM Send, DICOM Modality Worklist |
| 6.4. | Brzina standardne rekonstrukcije minimalno 10 slika u sekundi |
| 6.5. | Grafički interfejs za pregled,snimanje i rad sa aplikacijama. |
| 6.6. | Tehnika za redukciju artefakta kod prisustva ortopedskih implanta odnosno metala u telu pacijenta (Metal Artifact Reduction ili odgovarajuće) |
| 6.7. | Posebna iterativna rekonstrukciona softverska tehnika kojom se smanjuje šum, odnosno smanjuje doza zračenja, a pri odrzavanju istog kvaliteta slike (iDose, IRIS, ASIR, Aidr 3D ili odgovarajuće), navesti naziv tehnike |
| 6.8. | Pefruzija Mozga sa prikazom protoka krvi i zapremine krvi, u cilju određivanja prisustva akutnih cerebralnih infarkta. Sistem poseduje automatsku korekciju artefakata nastalih pokretima pacijenta |
| 6.9. | Aplikacija za kvantitativne i volumetrijske informacije o veličini, obliku i promenama plućnih nodula kroz vreme |
| 6.10. | CT kolonoskopija |
| 6.11. | Set alata za za vaskularne analize: - Merenje intra-luminalnog dijametra - Merenje poprečnog preseka lumena - Merenje dužine krvih sudova |
| 7. | DIJAGNOSTIČKA RADNA STANICA |
| 7.1 | Brand name računar sa sledećim minimalnim karakteristikama: Intel CPU ili odgovarajući, min. 4 jezgra, min 4GB RAM, min 500GB HDD, DVD+/-RW, sa grafičkom kartom koja podržava monitore visoke rezolucije, sa licenciranim operativnim sistemom i administrativni monitor. |
| 7.2. | DICOM medicinski monitor sa sledećom minimalnom specifikacijom: Kolor (IPS), LED, min. 24 inča, rezolucija: min. 1900 x 1200, Kontrast: min. 1000:1, Osvetljenje: min 350 cd/m2, Video “input“ portovi: min. DVI-I x 1, DisplayPort x 1 |
| 7.3 | Radiološki dijagnostički softver sa minimalnim sledećim funkcionalnostima i mogućnosti istovremene upotrebe sledećih alata: |
| 7.3.1 | Podešavanje debljine slajsa i razmaka, |
| 7.3.2 | Automatski link tj. automatsko povezivanje MPR grupa, |
| 7.3.3 | MIP i MinIP u toku korišćenja MPR, |
| 7.3.4 | Mogućnost obrade snimaka nastalih na različitim DICOM modalitetima (CT, MR, CR, DR, US, XA itd...) |
| 7.3.5 | Mogućnost pravljenja zakrivljenih preseka (paralelnih i koncentričnih) |
| 7.3.6 | Filmovanje/štampanje MPR slika |
| 7.3.7 | Korisnički interfejs dijagnostičkih radnih stanica na engleskom ili na srpskom jeziku |
| 7.3.8 | Podesiv korisnički interfejs (GUI) prema preferenciji korisnika |
| 7.3.9 | Podrška za prikaz i uvoz podataka koji nisu u skladu sa DICOM standardom (jpeg,avi, pdf, doc,... datoteka) |
| 7.3.10 | ,Mogućnost eksporta studija u ne DICOM formate (jpeg, bmp, tiff, PPT, AVI), kao i u DICOMDIR |
| 7.3.11 | Pisanje slika na CD/DVD u DICOM format |
| 7.3.12 | Pretraga baze podataka (pacijenata) po više kriterijuma/filtera i to ime pacijenta, ID pacijenta, tip modaliteta |
| 7.3.13 | Alat "magnifying Glass" ili odgovarajuće, izbor između različitih filtera za manipulaciju slikom: min. normal, soft i sharp |
| 7.3.14 | Resetovanje uvećanja, kontrasta, osvetljaja i drugih parametara na selektovanoj slici |
| 7.3.15 | Različiti tipovi merenja: merenje duzine, sferične i pravougaone površine i površine |
| 7.3.16. | Interaktivno zumiranje, kao i rotiranje i zaokretanje snimaka interaktivno podešavanje kontrasta i osvetljaja snimaka |
| 7.3.17. | Mogućnost uklanjanja DICOM anotacija. |
| 7.3.18. | Poređenje dve ili više serija slika iz istih ili različitih studija istog pacijenta, mogućnost automatskog poređenja starijih i aktuelnih slika pacijenta |
| 7.3.19. | Mogućnost „snimanja aktuelnog ekrana“ za studiju, tako da radiolog može da nastavi kasnije dijagnostiku studije sa istim izgledom ekrana koji je bio pre („na istom mestu na kome je stao“) |
| 7.3.20. | Prikaz u vidu automatskog smenjivanja slika sa podešavanjem broja slika u sekundi – Cine mod ili "odgovarajućе, |
| 7.3.21. | Mogućnost manuelnog označavanja ključnih slika „Key Images“ ili odgovarajuće sa parametrima, kao i automatsko generisanje posebne serije/grupe slika koju čine ključne slike |
| 7.3.22. | Volume Rendering |
| 7.3.23. | Specijalni alat za automatsko uklanjanje pacijent stola jednim klikom |
| 7.3.24. | Specijalni alat za automatsko uklanjanje kostiju jednim klikom |
| 7.3.25. | Dodatni alati za podešavanje prikaza studije, tj uklanjanje fragmenata, po aktiviranju alata za automatsko uklanjanje kostiju |
| 7.3.26. | Definisanje zapremine od interesa i uklanjanje nepotrebnih oblasti zapremine da bi se dobila jasnija sliku o patologiji |
| 7.3.27. | Mogućnost snimanja zapremina od interesa u arhivu |
| 7.3.28. | Mogućnost „snimanja aktuelnog ekrana“ za studiju u okviru 3D licence/prozora, tako da radiolog može kasnije da nastavi dijagnostiku studije sa istim izgledom ekrana koji je bio pre („na istom mestu na kome je stao“) |
| 7.3.29. | Mogućnost trodimenzionalne komparacije studija nastalih u različitim vremenskim trenucima i na različitim modalitetima (CT i MR) |
| 7.3.30. | Mogućnost automatskog poravnjavanja i sinhronog pregleda preseka studija u poređenju po sve tri ravni (transverzalna, frontalna, sagitalna) kao i između različitih modaliteta (CT, MR) |
| 8. | MEDICINSKI LASERSKI PRINTER |
| 8.1. | Printer minimalne rezolucije od 500 dpi ili više |
| 8.2 | Maksimalna težina printera: 80 kg ili manje |
| 8.3. | Brzina štampanja od najmanje 70 filmova na sat, formata 35x43 cm |
| 8.4. | Najmanje dve fioke za odlaganje filmova |
| 8.5. | Tehnologija laserskog štampanja RTG suvih filmova |
| 9. | INJEKTOR ZA UBRIZGAVANJE KONTRASTA ZA CT PROCEDURE |
| 9.1. | Injektor sa dve glave za CT procedure |
| 9.2. | Električna glava, sa ekranom koji radi na dodir, koja omogućava programiranje inekcije |
| 9.3. | Grejač špriceva |
| 9.4. | Primena sistema špriceva: špricevi zapremine minimum 200 ml |
| 9.5. | Brzina protoka od 0,1 do 10 ml u sekundi |
| 9.6. | Simultano (istovremeno) ubrizgavanje kontrasta i fiziološkog rastvora (opciono) |
| 9.7. | Granica pritiska: minimum od 50 psi do 325 psi |
| 9.8. | Simultano (istovremeno) automatsko punjenje praznih špriceva za kontrast i infuziju sa dizajnom za minimiziranje vazdušnih mehurića |
| 9.9. | Skladištenje minimum 40 protokola sa mogučnošću zaštite lozinkom |
| 9.10. | Mogućnost ubrizgavanja test inekcije fiziološkog rastvora za proveru prohodnosti vene pacijenta |
| 9.11. | Konzola koja podržava rad sa više različitih jezika |
| 9.12. | Postojanje test injekcije koja obuhvata ubrizgavanje odgovarajućih količina kontrastnog i fiziološkog rastvora u cilju određivanja optimalnog vremena tranzita kontrastnog sredstva do regiona od interesa tako maksimizirajući diagnostičke informacije |
| 9.13. | Softverska/automatska opcija za optimizaciju potrošnje kontrasta |
| 9.14. | Režim rada ukapavanja (Drip Mode ili KVO) - ukapavanje sa malom brzinom protoka i sa malom količinom fiziološkog rastvora u cilju obezbeđivanja prohodnosti krvnih sudova. |
| 9.15. | Ekrani koji rade na dodir na električnoj glavi i na konzoli |
| 9.16. | Integrisano Stop dugme na električnoj glavi injektora |
| 9.17. | Odlaganje skeniranja u minimalnom intervalu od 1 do 600 sekundi u koracima od po 1 sekunde |
| 9.18. | Odlaganje ubrizgavanja u minimalnom intervalu od 1 do 600 sekundi u koracima od po 1 sekunde |
| 9.19. | Minimalni interval rastojanja između faza od 1 do 600 sekundi u koracima od po 1 sekunde |
| 10. | AUTOMATIZOVANI ROBOT REZAČ |
| 10.1. | Brzina narezivanja min. 30 CD odnodno 15 DVD na sat |
| 10.2. | Min. 2 CD/ DVD rezača |
| 10.3. | Mogućnost štampanja min. 900 diskova sa jednim kompletom ketridža |
| 10.4. | PC koji omogućava nesmetanu komunikaciju sa rezačem |
| 10.5. | Mogućnost povezivanja više uređaja na rezač |
| 10.6. | Mogućnost narezivanja više studija na jedan CD/DVD |